蚌埠市第三人民医院双能X射线骨密度仪

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月6日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院双能X射线骨密度仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：45万元   采购最高限价: 45万元

5、免费质保期：1年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

双能X射线骨密度仪参数

（预算45万/台，采购1台）

*1、产地：原装进口

2、测量原理：双能X射线测定技术

*3、测量部位：前臂尺骨、桡骨，跟骨等

4、成像技术：数字DR成像技术

5、图像显示：高分辨率灰度图像和彩色图像

6、探测器：CCD数字探测器

*7、扫描方式：锥束型扫描方式

8、双能电压：≤81KV（高能）、≤55KV（低能）

9、工作电流：高能/低能≤0.25mA

10、成像分辨率：≤0.2*0.2mm像素

11、加载及扫描时间：≤5秒

*12、扫描区域：≥100mm*100mm

13、精确度：＜0.2％（以QC校准为基础）自动质控功能

14、测量范围：适用于成人，儿童等

15、测量结果：T值、Z值、BMD（g/cm2）、BMC、AREA

16、辐射剂量：1米处≤0.0025mSv/h（机器外延无射线辐射）

17、软件功能：

17.1、全中文操作软件，全中文报告。

17.2、自动ROI扫描分析软件，自动定位前臂1/3处，且扫描区域内可查看任意部位骨密度数数据。

*17.3、主机配备儿童骨龄分析软件，能够进行0-18岁的骨密度和骨龄分析。

17.4、中文彩色分析报告,可出具单部位或双部位（前臂和足跟）检测报告。

17.5、DICOM 功能软件，扫描枪、读卡器等体检软件接口。

*17.6、能够进行完整FRAX骨折风险评估，根据骨密度测量数据和被检测者的7个危险因子，预测骨质疏松症和危险因子引起的主要骨折概率和髋骨骨折概率，并出具单独A4报告。（提供报告截图）

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院双能X射线骨密度仪采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院双能X射线骨密度仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告