蚌埠市第三人民医院可调式支撑喉镜

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月8日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院可调式支撑喉镜采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：40万元   采购最高限价:40万元

5、免费质保期：1年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

可调式支撑喉镜（采购2套）采购需求

一、技术参数 *1、可调式支撑喉镜活动镜鞘可调节，调节手轮旋转一圈，活动镜鞘可往前联合方向调节2度。通过手轮旋转来调节活动镜鞘角度。 *2、活动镜鞘与舌根接触部位有3.5mm凹槽，镜鞘前端微翘12度。 3、活动镜鞘调节范围0-26度，喉镜长度不小于190mm *4、固定镜鞘门牙处凹槽≤2.5mm，长度180mm 5、可调式支撑喉镜手柄与可调镜鞘的角度在70°-80° 6、导光管的工作长度≥4×160mm，12度斜向发光，插入喉镜后，头部应不挡住视线和器械通道，照度大于3500XL 7、吸烟管前端2mm后端4mm工作长度175mm，插入喉镜后头部应挡住视线和器械通道，吸烟管在工作时喉镜前段不得有烟雾。 8、显微喉钳头部2mm±0.5mm 9、显微喉钳钳杆呈锥形，前段直径2mm，后端直径3mm

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

| 二、配置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
| 1 | 可调式支撑喉镜 | 2 | 支 |
| 2 | 胸托 | 2 | 副 |
| 3 | 导光管 | 2 | 支 |
| 4 | 吸烟管 | 2 | 支 |
| 5 | 吸引管 | 2 | 支 |
| 6 | 小下颌镜 | 2 | 支 |
| 7 | 12°斜视喉内窥镜 | 2 | 支 |
| 8 | 可调喉镜铝合金箱子 | 2 | 个 |
| 9 | 喉刀手柄 | 2 | 把 |
| 10 | 直型喉手术钳 | 2 | 把 |
| 11 | 上翘型喉手术钳 | 2 | 把 |
| 12 | 上翘右弯型喉手术钳 | 2 | 把 |
| 13 | 上翘左弯型喉手术钳 | 2 | 把 |
| 14 | 直型粘膜无损伤抓钳 | 2 | 把 |
| 15 | 直型喉分离钳 | 2 | 把 |
| 16 | 左弯型喉手术剪 | 2 | 把 |
| 17 | 右弯型喉手术剪 | 2 | 把 |
| 18 | 直型喉手术剪 | 2 | 把 |
| 19 | 左弯型粘膜无损伤抓钳 | 2 | 把 |
| 20 | 右弯型粘膜无损伤抓钳 | 2 | 把 |
| 21 | 左弯型喉分离钳 | 2 | 把 |
| 22 | 右弯型喉分离钳 | 2 | 把 |
| 23 | 喉镰状刀 | 2 | 支 |
| 24 | 喉菱形刀 | 2 | 支 |
| 25 | 持针钳 | 2 | 把 |
| 26 | 喉吸引管 | 2 | 支 |
| 27 | 斜视喉内窥镜消毒盒 | 2 | 个 |
| 28 | 支撑喉镜成套手术器械消毒盒 | 2 | 个 |
| 29 | 手术器械消毒盒 | 2 | 个 |

附件：

蚌埠市第三人民医院可调式支撑喉镜

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院可调式支撑喉镜采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告