蚌埠市中医医院肌电/诱发电位检测系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市中医医院

编制时间：  2022年5月16日

- 1、项目名称：蚌埠市中医医院肌电/诱发电位检测系统采购项目

- 2、采购人：蚌埠市中医医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBZYYY-2022004

5、主要内容：肌电/诱发电位检测系统；进口品牌，详见采购需求。

6、采购预算：44万/套

7、免费质保期：3年

8、供货安装期： 合同签订后30天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货到安装调试验收合格,且甲方在收到乙方开具发票后，院方3个月内付60%总货款，6个月内付30%总货款，余款10%质保期满且履行合同条款后一次性无息付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

肌电/诱发电位检测系统

技术参数

| 序号 | 招标内容 |
| --- | --- |
|  | 设备名称：肌电/诱发电位检测系统；进口品牌 |
| 1.1 | 设备数量：1套 |
| 1.2 | 设备用途：通过记录肌肉静止及收缩时的电活动，以及应用电刺激检查周围神经、神经肌肉接头及肌肉本身的功能状态；通过听觉刺激、视觉刺激、体感刺激和大脑皮质刺激，在相应体表部位记录诱发的神经电活动，判断听觉、视觉、体感和运动神经传导通路的功能情况，也可客观评价认知功能状态。可用于周围神经肌肉系统和中枢神经系统功能评价与疾病诊断。 |
| 1.3 | 通过CE、FDA 、ISO13485认证； |
| 1.4 | 产品通过电磁兼容要求和试验标准YY0505/IEC60601-1； |
| 2. | 主要技术要求： |
| 2.1 | 原厂主机：正版Windows7及以上系统，不低于酷睿2，3.0 GHz，4G内存，硬盘≥500G； |
| 2.2 | 主机部分：主机内置监听扬声器和音量控制，独立专用控制键盘，主机内置听觉、视觉、电刺激模块，内置USB接口≥4，内置外触发、內触发接口数分别≥4，便于连接外源设备； |
| 2.3 | 医用隔离电源一套； |
| 2.4 | 原厂推车一套； |
| 2.5 | 激光打印机一套； |
| 3 | 放大器技术要求： |
| 3.1 | 放大器硬件道数12通道，软件开通通道数：≥4，放大器内置信号采集的标准5芯DIN插孔≥4，具备国际10-20标准的电极输入口≥20，用户可自由定义各输入口；高强度自锁雷莫接口确保信号传输稳定，支持热插拔，不更换放大器可升级到12通道； |
| 3.2 | 每通道采样率≥100kHz； |
| 3.3 | 噪声水平：≤0.6uV； |
| 3.4 | 灵敏度：0.05μV/div—10mV/div； |
| 3.5 | 输入阻抗≥1000M； |
| 3.6 | 共模抑制比≥ 115dB； |
| 3.7 | 平均器：1-10000平均数/通道； |
| 3.8 | 内置电极线完好性快速测试功能（非阻抗测试功能），能够检测盘状电极、指环电极、马鞍桥刺激电极、三头鳄鱼夹、二头鳄鱼夹电缆等配件线缆, 标准1.5mm的TP接孔一个，并有声音和屏幕显示； |
| 3.9 | 内置温度传感器接口、延长头盒接口； |
| 3.10 | 放大器内置电源开关； |
| 4 | 电刺激器技术要求： |
| 4.1 | 内置电刺激器1个，可升级到内置双电流刺激器； |
| 4.2 | 刺激频率：0.1Hz～200Hz； |
| 4.3 | 脉冲宽度：50-1000μs，步长50μs； |
| 4.4 | 电流范围： 0-100mA,400V最大电压； |
| 4.5 | 刺激分辨率：≤0.03mA； |
| 4.6 | 输出极性：单相或双相； |
| 4.7 | 输出模式：单、对刺激，串刺激，双刺激，双串刺激，三重刺激； |
| 4.8 | 多功能手柄刺激器一套； |
| 4.9 | 手柄刺激器内置强度控制、刺激触发、储存控制、极性切换，具有2个自定义功能按钮，自定义功能按钮≥18个功能选项。 |
| 4.10 | 刺激器探针可更换不同刺激头,具备2.5或1.5两种中心间距,两种刺激间距的刺激头与刺激手柄成角度均可下90°~上45°旋转,便于不同年龄、体格的患者测试;内置3个标准1.5mm的TP接口； |
| 5 | 听觉刺激器： |
| 5.1 | 标准声学耳机一套； |
| 5.2 | 刺激器输出单位：nHL、SPL； |
| 5.3 | 刺激呈现：左耳，右耳或双耳； |
| 5.4 | 刺激类型：喀喇音、爆发音、Pips； |
| 5.5 | 喀喇音极性：疏波，密波，交替波； |
| 5.6 | 刺激声强：最高声音刺激强度≥141dB （SPL）； |
| 5.7 | 白噪声屏蔽： 0~80 dB可调; |
| 6 | 视频刺激器： |
| 6.1 | 刺激模式：棋盘格，水平线，垂直线； |
| 6.2 | 刺激输出：≥17英寸视觉刺激器； |
| 6.3 | 视野：全野，左半，右半，上半，下半，左上，左下，右上，右下野； |
| 6.4 | 注视焦点：多种可选，可自定义图片； |
| 6.5 | 棋盘格颜色：黑、灰以及其他科自定义颜色≥20种； |
| 6.6 | 具备USB接口的VEP校准传感器，能对视觉刺激器刷新频率的延迟进行自动补偿功能； |
| 7 | 软件功能： |
| 7.1 | 三维解剖诊断图和云图分析: 三维彩色神经肌肉诊断解剖图，直观显示功能异常的肌肉或神经并用颜色进行标注；IPA云图分析可直观显示异常区域（肌源性或神经源性病变）； |
| 7.2 | 听觉诱发电位：脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听，前庭诱发肌源性电位，听阈测试功能等； |
| 7.3 | 体感诱发电位：上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感、皮节体感诱发、阴部神经诱发等； |
| 7.4 | 视觉诱发电位； |
| 7.5 | 事件相关电位：视觉P300、听觉P300、MMN、CNV； |
| 7.6 | 神经电图：运动神经传导速度 ，感觉神经传导速度，多模式神经电图测试，F波、H反射，瞬目反射，重复频率电刺激，冲撞实验，三重（冲）刺激，微移inching，植物神经电反应； |
| 7.7 | 重复频率电刺激需具备刺激一根神经可以同时记录两块肌肉； |
| 7.8 | 神经电图检查可以同一屏幕显示运动传导检查、感觉传导检查、F波检查、H反射检查的测试波形； |
| 7.9 | 肌电图：常规和定量肌电图，在常规肌电图采集界面下可以获得颤抖值； |
| 7.10 | 内置音频均衡器能够定制EMG音频输出的频率，更精准诊断EMG； |
| 7.11 | EMG方案和增量和多点刺激：原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录≥10min、无限缓冲储存、可编程肌肉评分；缓冲片段可以转换成WAV和AVI格式，便于演示交流； |
| 7.12 | 具备实时监测运动单位电位的上升时间和肌肉收缩强度定量提示功能； |
| 7.13 | 全智能动运动单位电位高速提取功能，一次可提取≥12个不同的MUP，运动单位电位的技术参数需要包括：时限，面幅比，波幅，位相，转折，棘波时限，上升时间，面积，大小指数，发放率； |
| 7.14 | 在常规肌电图提取运动单位电位界面，具备实时监测运动单位发放频率和发放率趋势图图谱功能； |
| 7.15 | 软件界面：具有便捷的应用与设置界面，放大器、刺激器、解剖等参数设置直观简洁分布在同一个界面上，系统参数、检测流程、报告模板等设置可进行一键备份/还原功能； |
| 7.16 | 硬件诊断程序：内置定标信号，可检测放大器、控制键盘、听觉、视觉刺激器、手柄刺激器等各类部件，可完成放大器校准定标等功能； |
| 7.17 | 参照值：内置病人数据库及正常人参照值，自动判定正常异常 ； |
| 7.18 | 左右侧对比：F波、H反射、诱发电位等项目左右侧对比，对比信息包含波形和数据； |
| 7.19 | 数据格式：数据格式可转换国际通用ASCII码格式，方便科研和学术交流，可升级API开发接口，满足高端科研应用； |
| 7.20 | 软件帮助功能：需配有具有临床指导价值的帮助功能，不仅指导解剖走形，刺激位置，还在同一页面显示放大器、刺激器参数设置信息等； |
| 7.21 | 可定制数据窗：用户可定制数据窗，可编辑不同的公式对NCV，F波，H反射等数据的潜伏期、波幅、速度等做特殊用途的计算，如正中神经、尺神经的波幅对照； |
| 7.22 | 原厂全中文软件系统及全中文报告系统，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告，报告结果可转入微软办公软件读取分析； |
| 7.23 | 网络软件一套：具备与本部肌电诱发电位检测系统联机共享数据功能 |
| 7.24 | 震颤记录分析软件 |
| 7.25 | 震颤分析包括静止、姿势、持重物三种模式采集； |
| 7.26 | 震颤分析具备自动震颤频率分析，波幅分析，半宽功率分析，全功率分析，结抗肌相干性分析功能 |
| 7.27 | 震颤分析具备整合视频的分析技术，结合视频录制功能，可以录制带患者视频的震颤分析视频文件，方便交流。 |
| 7.28 | 配备网络数据传输和管理系统 能够实现主任办公室、病房护士站工作站中实时查看肌电诱发电位、脑电图、视频脑电图数据，利用医院内网进行科室多种设备的数据加密传输管理，拒绝利用共享的方式进行； |

注：★号参数需提供相关证明材料。

蚌埠市中医医院肌电/诱发电位检测系统采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市中医医院肌电/诱发电位检测系统采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告