蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022015

5、主要内容：低剂量自防护儿童骨龄测试DR 1套，详见采购需求。

6、采购预算：49万元

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：国产设备15天

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

低剂量自防护儿童骨龄测试DR功能需求

一．总体要求

1.到货期：国产设备15天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出。

二．设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低剂量自防护儿童骨龄测试DR | 国产 | 1 | 套 | 49 |
| 合计 |  |  |  |  | 49 |

三．功能需求

1、设备用途：用于儿童青少年骨龄的测定及评价，可实现数字化骨龄测试X光拍摄及生长发育状况评估。

2、硬件要求：

（1）X射线发生装置

★1.1输出功率≥5KW

1.2高频逆变频率≥100KHz

1.3可调节最大管电压≥125KV

★1.4最大输出电流≥100mA

1.5最大mAs≥200mAs

1.6焦点尺寸≤0.6mm/1.2mm

1.7阳极热容量≥40KHU

1.8支持220V电源接入

2、平板探测器

2.1探测器技术：非晶硅+CsI（整板）

2.2成像尺寸：≥10×12英寸

2.3像素尺寸≤128×128㎛

2.4像素矩阵≥2400×2000

2.5A/D≥16bit

2.6数据传输方式：具备无线传输

3、X射线防护装置

3.1防护装置内具备摄像头，可实时观察患者检查状态

3.2机身具备显示屏，可实时观察患者信息并可观察曝光后的图像

3.3机身显示屏尺寸≥20英寸

★3.4机身防护装置需符合《放射诊断放射防护要求》。（提供第三方检测报告）

4、软件功能

4.1软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、胶片打印、报告管理功能

4.2操作界面：中文

4.3具备身份证识别登记模式

4.4影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、LUT、ROI、注解、标记、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量

4.5符合国际标准DICOM3.0协议

4.6多任务并行处理功能

5、一体化图像采集工作站

5.1CPU≥双核2.0GHz

5.2内存≥4G

5.3硬盘≥500G

5.4通讯：支持无线上网

5.5操作系统：Windows10 64位专业版及以后更新系统

5.6显示器尺寸≥20英寸

6其他

★6.1需生产厂商承诺整机保修时间≥3年，含所有部件。

6.2为保证便携X射线机的整体质量，要求X射线发生装置、平板探测器、X射线防护装置、图像采集系统须为同一制造商。（提供相关检测报告及证明文件）

★6.3为符合中国人骨发育标准CHN法骨龄片拍摄方法，设备需满足X线放射源在上，平板探测器在下的设计结构。

6.4投标人入医院PACS系统并承担相关费用。

蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院低剂量自防护儿童骨龄测试DR采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告