蚌埠市第二人民医院非接触眼压计、综合验光台、人体成分分析仪等采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第二人民医院

编制时间：  2022年5月26日

- 1.项目名称：蚌埠市第二人民医院非接触眼压计、综合验光台、人体成分分析仪等采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第二人民医院

3、资金来源：国开行资金

4、项目编号：ZCGF-BBEY-2022002

5、主要内容：01包：非接触眼压计2台、02包：综合验光台2台、03包：人体成分分析仪1台，详见采购需求。

6、采购预算：01包：非接触眼压计2台/32万元、02包：综合验光台2台/40万元、03包：人体成分分析仪1台/7万元。

7、免费质保期：三年

8、供货安装期：合同签订并接到采购人供货通知后，进口设备60天内到货并安装完毕，国产设备15天内到货并安装完毕。

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告三个月内付全款。

11、供应商资格或特别要求：

1、符合《政府采购法》第22条规定；

2、资质：

（1）经营资质：投标人所投产品属于二类医疗器械时，须提供医疗器械经营备案证明。投标人所投产品属于三类医疗器械时，须提供医疗器械经营许可证。投标人如为所投医疗器械的注册人、备案人或生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，则无需提供医疗器械经营许可或备案证明。

（2）生产资质：投标人所投产品属于一类医疗器械时，须提供生产企业的医疗器械生产备案证明。投标人所投产品属于二、三类医疗器械时，须提供生产企业的医疗器械生产许可证。

如所投产品为进口设备，则无需提供生产资质

3、本次招标不接受联合体投标。

技术参数

01包非接触眼压计（进口）

★1.眼压测量范围: 1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）

平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调

2.工作距离: ≥10mm

#3.追加测量: 喷气时如患者眼皮遮挡，出错自动显示，并追加测量角膜厚度、矫正眼压功能

#4.操控方式: 无操纵杆，点击触摸屏中瞳孔进行测量；自动追踪（上下左右）、自动对焦（前后）、自动测量、自动转换左右眼

5.检查者工作位置: 站位，坐位，任意方位

6.检查者方位: 与被检查者的角度范围为角度360度（任意位置），方便检查者扶持病人眼皮

#7.触摸屏旋转功能 :触摸控制屏可360度旋转

8.自动对焦范围 X：±10mm，Y：±7.5mm，Z：-8mm～+20mm

9.打印机切纸方式: 自动切纸

10.显示器: ≥8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

11.安全性 :喷嘴接近患者超过安全距离时蜂鸣报警

12.人体工程学设计: ≥5度俯角机身设计，减少病人的疲惫感

13.数据传输方式: USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

注：#是重要参数，★是废标项

02包 综合验光台（进口）

一、电脑视力检查器：

★1、与电脑验光仪连接 可自动进行数据传输

#2、检查范围         球镜：0～-27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）

0～+27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）

柱镜：0～±8.00D（0.25/0.5/1/3D步长）

柱镜轴向：0～180º（1º/5º/15º步长）

棱镜：0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）

3、角膜照明         具备

4、额托指示灯      具备

5、镜片             内置涂膜处理的专业镜片组

6、近视力检查       双眼光轴自动会交在眼前方40CM/67CM处

7、双眼平衡测试     棱镜分离法，红绿片分和偏光片

8、交叉柱镜         ±0.25D或±0.50D

9、瞳距             48～80mm（1/0.5mm步长）

10、检眼镜补偿片    2.00D或+1.50D内置

11、视野范围       ≥35º

12、棱镜基底方向    向上 向下 向内 向外

13、外接功能        能和视力投影仪、电脑验光仪、查片仪联网进行数据交流

14、显示            3D图像演示

15、自动验光程序    能编辑 ≥7种自动验光程序，全中文菜单

#16、屏幕          ≥10.4英寸LCD彩色触摸屏

17、镜眼距调节      12～20mm 每2mm步长（13.75mm）

18、示教功能      具有完整的验光流程视频示教功能，用于技师培训学习。（一台需配备示教功能 ）

二、视力表投影仪：

投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表

投影仪参数：

1.	投影距离：2.9m—6.1m

2.	投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯）

3.	投影放大率：≥30倍（5M范围内）

4.	投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ 300mm

5.	视力表图表数量：≥30幅

6.	视标转换：≤0.03秒变换一幅

7.	马氏杆数量：≥水平5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标

（红绿滤光片）

8.	马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅

9.	程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定

9.1关机功能：10分钟后自动关机

9.2其他：可连接电脑视力检查器

3.升降检眼台

1. 顶灯               9W LED照明灯

2. 悬臂                通过控制按钮，电磁悬臂可在任何位置自动锁定。

3. 可移动桌面         升降范围0-200mm，桌面上配有小托板，用于放置电脑验光仪。桌面下部有保护装置。

4.主机                为设备提供稳固的支持，并具有升降功能。

5. 接触式控制面板     功能全面的控制面板可以用来控制顶灯、升降椅、投影仪、控制摆臂及桌面的升降。

6. 电动悬臂            可悬挂视力检查器，并可并可使用电磁处动锁定在合适的高度进行检。

7. 升降椅             座椅升降平稳，可旋转90度，方便被检者进出。

8. 工作台：           座椅升降范围：520－670（mm）

主机升降范围：680－880（mm）

大桌面尺寸：约1130×520（mm）

注：#是重要参数，★是废标项

03包 人体成分分析仪（进口）

- 1. 检测方法：多频率生物电阻抗测试法

- 检测部位：通过3个不同的频率（5KHZ，50KHZ，250KHZ，）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行测量

- ＃3.检测电极：8点式接触式电极

- 4.检测项目

★4.1.人体成分分析：体重、去脂体重、蛋白质、无机盐、身体水分、体脂肪量、肌肉量。

4.2.肌肉脂肪分析：体重、骨骼肌、体脂量评估

4.3.肥胖分析：身体质量指数（BMI）、体脂率

4.4.腹部肥胖分析：腰臀比、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积

4.5.节段分析：节段体脂量、节段肌肉量

4.6.综合评估：体型判定、身体年龄、基础代谢量、总能量消耗、细胞量、综合评分

4.7.体重控制：目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制

4.8.肥胖评估：身体质量指数（BMI）、体脂率、肥胖度、腰围

4.9.其他：生物电阻抗、人体成分变化记录、二维码、血压分析（需连接厂家血压仪）

5. 二维码功能：检测完成，手机扫描二维码，可在手机端查看检测结果

- 显示方法：≧7英寸彩色液晶屏

- 数据输入：键盘、电脑远程操作

- 外部接口：RS-232、USB

- ＃9.检测时间：≦1分钟

- 10.打印机：外接打印机或高速热敏打印机（标配）

11、便携功能：配置专用移动包装箱，方便外出携带

注：#是重要参数，★是废标项

蚌埠市第二人民医院非接触眼压计、综合验光台、人体成分分析仪等采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第二人民医院非接触眼压计、综合验光台、人体成分分析仪等采购项目  包,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告